## Sheet1
วิธีปฏิบัติการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrilator)
ที่ | รายการ | วิธีปฏิบัติ
สภาพทั่วไป
1 | หน้าปัดและจอแสดงผล | ตรวจหน้าปัดและจอแสดงผล มีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
2 | สวิทซ์ เปิด - ปิดเครื่อง | ตรวจสวิทซ์เปิด - ปิดเครื่อง มีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
3 | สวิทซ์เลือก Mode ใช้งาน/Power Selector | ตรวจสวิทซ์เลือก Mode ใช้งาน/Power Selector มีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
4 | ปลั๊กไฟ AC / สายไฟ AC / สายดิน | ตรวจเช็คสายไฟ ตั้งแต่ส่วนที่ต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ AC รอยต่อปลั๊กไฟมีรอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่
5 | EKG Electrode / Patient Cable | ตรวจ EKG Electrode / Patient Cable มีการฉีกขาด แตกหักชำรุดหรือไม่
6 | Paddle Electrode | ตรวจเช็ค Paddle Electrode มีการแตกหักชำรุดหรือไม่
เปิดเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
1 | หน้าจอแสดงผล | ตัวอักษรแสดงหน้าที่, ค่าพารามิเตอร์, เส้นสัญญาณของเครื่องบนหน้าปัดคมชัด มีการแสดงผลตรงตามการใช้งาน
2 | การทำงานของปุ่มปรับต่างๆ | สามารถใช้งานปรับตั้งค่าได้อย่างครบถ้วน สามารถทำงานได้ปกติ
3 | Discharge พลังงานตามมาตรฐาน | ทำการ Discharge พลังงานของเครื่องตามค่ามาตรฐานจากคู่มือประจำเครื่อง ตรวจสอบว่าค่าที่ได้ออกมามีค่า
| ของเครื่อง 3 ครั้ง | ตรงหรือไม่ เครื่อง HP รุ่น 43120A และ Code Master …. ทดสอบที่ค่า 100 J; เครื่อง Zoll รุ่น PD 1200
ทดสอบที่ 200 J อื่นๆ
4 | การทำงานของเครื่องพิมพ์ | ทดสอบการพิมพ์ของเครื่องว่าสามารถพิมพ์ได้หรือไม่ กระดาษที่ออกมามีเส้นคมและชัดเจนหรือไม่
5 | ทดสอบแบตเตอรี่ (ถอดปลั๊กไฟออก) | ทำการถอดปลั๊กไฟ AC ออก ทำการเปิดเครื่องเพื่อทดสอบว่าเครื่องสามารถทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ได้หรือไม่
| การจัดเตรียมอุปกรณ์ ความพร้อม | ทำการตรวจเช็คว่ามีอุปกรณ์ครบถ้วนตามรายการที่กำหนดหรือไม่ / แบตเตอรี่ได้รับการชาร์จภายหลังการทดสอบ
จำนวน 8 ชั่วโมง
| การทำความสะอาดเครื่องและอิเลคโตรด, | ทำความสะอาดตัวเครื่องภายนอก, สายไฟ ด้วยผ้านุ่มหรือผ้าชุบน้ำสบู่หมาดๆ แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง
Paddle
SD-MEC01-GEN007 : Rev.00