## Sheet1
วิธีปฏิบัติการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ เครื่อง Syringe Pump
ที่ | รายการ | วิธีปฏิบัติ
สภาพทั่วไป
1 | หน้าปัดและจอแสดงผล | ตรวจหน้าปัดและจอแสดงผล มีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
2 | สวิทซ์ เปิด - ปิดเครื่อง | ตรวจสวิทซ์เปิด - ปิดเครื่อง มีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
3 | สวิทซ์เลือก Mode การใช้งาน | ตรวจสวิทซ์เลือก Mode ใช้งานว่ามีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
4 | ปลั๊กไฟ AC / สายไฟ AC | ตรวจเช็คสายไฟ ตั้งแต่ส่วนที่ต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ AC รอยต่อปลั๊กไฟมีรอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่
5 | Clamp Lock | ตรวจเช็ค Clamp Lock มีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
6 | ที่ยึดเสาน้ำเกลือ | ตรวจเช็คที่ยึดเสาน้ำเกลือมีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
เปิดเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
1 | หน้าจอแสดงผล | ตัวอักษรแสดงหน้าที่, ค่าพารามิเตอร์, เส้นสัญญาณของเครื่องบนหน้าปัดคมชัด มีการแสดงผลตรงตามการใช้งาน
2 | การทำงานของปุ่มปรับต่างๆ | สามารถใช้งานปรับตั้งค่าได้อย่างครบถ้วน สามารถทำงานได้ปกติ
3 | เสียง alarm | ทำการตั้งค่า alarm สังเกตดูว่าสามารถตั้งค่าการ alarm ได้หรือไม่
4 | ทดสอบแบตเตอร์รี่ : ถอดปลั๊กไฟ , เปิดเครื่อง , | ทำการถอดปลั๊กไฟ AC ออก ทำการเปิดเครื่องเพื่อทดสอบว่าแบตเตอรี่สามารถทำงานได้หรือไม่ ประมาณ 30 นาที
| ตั้ง Rate 30 ml / Hr อย่างน้อย 30 นาที | โดยตั้ง Rate ที่ 30 ml / Hr
| การจัดเตรียมอุปกรณ์ ความพร้อม | ทำการตรวจเช็คว่ามีอุปกรณ์ครบถ้วนตามรายการที่กำหนดหรือไม่ / แบตเตอรี่ได้รับการชาร์จภายหลัง
การใช้งาน จำนวน 8 ชั่วโมง
| การทำความสะอาดเครื่อง | ทำความสะอาดตัวเครื่องภายนอก, สายไฟ ด้วยผ้านุ่มหรือผ้าชุบน้ำสบู่หมาดๆ แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง
SD-MEC01-GEN017 : Rev.00