## Sheet1
วิธีปฏิบัติการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ เครื่องจี้ และตัดด้วยไฟฟ้า (Electriosurgical)
ที่ | รายการ | วิธีปฏิบัติ
สภาพทั่วไป
1 | หน้าปัดและจอแสดงผล | ตรวจหน้าปัดและจอแสดงผล มีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
2 | สวิทซ์ เปิด - ปิดเครื่อง | ตรวจสวิทซ์เปิด - ปิดเครื่อง มีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
3 | สวิทซ์เลือก Mode การใช้งาน | ตรวจสวิทซ์เลือก Mode ใช้งานว่ามีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
4 | ปลั๊กไฟ AC / สายไฟ AC / สายดิน | ตรวจเช็คสายไฟ ตั้งแต่ส่วนที่ต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ AC รอยต่อปลั๊กไฟมีรอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่
5 | Active electrode | ตรวจเช็ค Active electrode ว่าเสียหายหรือไม่
6 | Patient electrode | ตรวจเช็ค Patient electrode ว่ามีการใช้ซ้ำหรือไม่ เพราะถ้ามีการใช้ซ้ำกันหลายครั้ง
จะทำให้คนไข้เกิดอาการ BURN ได้
7 | REM Alarm | ทดสอบดึง Patient Electrode สังเกตว่ามีสัญญาณเสียงและสัญญาณแสงเตือนหรือไม่
8 | Foot switch | ทดสอบเหยียบ Foot switch สังเกตว่าเครื่องทำงานและมีเสียงสัญญาณเสียงดังหรือไม่
เปิดเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
1 | หน้าปัดแสดงการทำงานและสัญญาณเสียง | หน้าปัดเครื่องมีการแสดง Function การทำงานครบหรือไม่และมีสัญญาณเสียงใน Function
ต่างๆครบถ้วนหรือไม่
2 | การทำงานของปุ่มปรับต่างๆ | สามารถใช้งานปรับตั้งค่าได้อย่างครบถ้วน สามารถทำงานได้ปกติ
3 | ทดสอบการทำงานใน Function ต่างๆ | ปรับเครื่องใน Function ต่างๆ และทดลองกด Footswitch ว่ามีสัญญาณแสงและเสียงครบถ้วนหรือไม่
| การจัดเตรียมอุปกรณ์ ความพร้อม | ทำการตรวจเช็คว่ามีอุปกรณ์ครบถ้วนตามรายการที่กำหนดหรือไม่
| การทำความสะอาดเครื่อง | ทำความสะอาดตัวเครื่องภายนอก, สายไฟ ด้วยผ้าสะอาด
SD-MEC01-GEN018 : Rev.00